目   录

一、概述………………………………………………2

二、基本误差…………………………………………2

三、工作误差…………………………………………4

四、安全特性…………………………………………4

五、其它技术特性……………………………………5

六、使用操作…………………………………………5

七、显示屏角度选择…………………………………8

八、电池更换…………………………………………8

九、警告………………………………………………8

十、成套配置…………………………………………8

1、概述

SMG2000B数字双钳相位伏安表是专为现场测量电压、电流及相位而设计的一种高精度、低价位、便携手持式、双通道输入测量仪器。用该表可以很方便地在现场测量U-U、I-I及U-I之间的相位，判别感性、容性电路及三相电压的相序，检测变压器的接线组别，测试二次回路和母差保护系统，读出差动保护各组CT之间的相位关系，检查电度表的接线正确与否等。采用钳形电流互感器转换方式输入被测电流，因而测量时无需断开被测线路。测量U1-U2之间相位时，两输入回路完全绝缘隔离，因此完全避免了可能出现的误接线造成的被测线路短路、以致烧毁测量仪表。显示器采用了高反差液晶显示屏，字高达25mm，屏幕角度可自由转换约70°，以获得最佳视觉效果。

仪表外壳采用工程绝缘材料，另配橡皮防振保护套及便携式铝合金盒，安全、可靠。

2、基本误差

2.1 参比工作条件

（a）环境温度：（23±5）℃

（b）环境湿度：（45～75）% RH

（c）被测信号波形：正弦波、β=0.02

（d）被测信号频率：（50±0.2）Hz

（e）被测载流导线在钳口中的位置：任意

（f）测量相位时被测信号幅值范围：

100～220V、0.5A～1.5A

（g）外参比频率电磁场干扰：应避免

2.2  基本误差极限

2.2.1 交流电压（见表1a）

表1a：SMG2000B交流电压测量误差

输入阻抗：各量限均为2MΩ

测 U1-U2 相位时电压输入回路阻抗：40KΩ

2.2.2 交流电流（见表2a）

2.2.3 相位

U-U、U-I、I-I（见表3a）

表3a：SMG2000B工频相位测量误差

3、工作误差

3.1 额定工作条件

（a）环境温度：（0～40）℃

（b）环境湿度：（20～80）% RH

（c）被测信号波形：正弦波、β=0.05

（d）被测信号频率：（50±0.5）Hz

（e）被测载流导线在钳口中的位置：任意

（f）测量相位时被测信号幅值范围

测U1-U2相位时：30V～500V

测  I1-I2 相位时：10mA～10.00A

测  U1-I2 或 I1-U2 相位时：

10V～500V、10mA～10.00A

（g）外参比频率电磁场干扰：应避免

3.2  额定工作误差极限

在 3.1 所述额定工作条件下，各被测量的额定工作误差极限不超过相应基本误差极限的两倍。

4、安全特性

4.1  耐压

电压输入端与表壳之间、钳形电流互感器铁芯与钳柄及付边绕组线圈之间能承受 1000V/50Hz、两电压输入端之间能承受 500V/50Hz  的正弦波交流电压历时 1min 的试验。

4.2 绝缘电阻

仪表线路与外壳之间、两电压输入端之间：≥10MΩ

5、其它技术特性

5.1 显示位数：3

5.2 采样速率：2～3 次/秒

5.3 电源：单个 9V 叠层电池、电源电流小于5mA

5.4 外形尺寸

表壳尺寸： 186×86×33

钳壳尺寸： 140×40×19

钳口尺寸： Φ7×8

5.5 重量

表      体： 280g

测  量  钳：2×200g

5.6 储存条件

温  度：－10℃～50℃

6、使用操作

按下 ON-OFF 按钮，旋转功能量程开关正确选择测试参数及量限。

6.1 测量交流电压

将旋转开关拨至参数 U1 对应的 500V 量限，将被测电压从 U1 插孔输入即可进行测量。若测量值小于200V，可直接旋转开关至 U1 对应的 200V 量限测量，以提高测量准确性。

SMG2000B两通道具有完全相同的电压测试特性，故亦可将开关拨至参数 U2 对应的量限，将被测电压从U2 插孔输入进行测量。

6.2 测量交流电流

将旋转开关拨至参数 I1 对应的10A量限，将标号为1#  的钳形电流互感器付边引出线插头插入I1插孔，钳口卡在被测线路上即可进行测量。同样，若测量值小于2A，可直接旋转开关至 I1 对应的 2A 量限测量，提高测量准确性。

测量电流时，亦可将旋转开关拨至参数 I2 对应的量限，将标号为2 # 的测量钳接入 I2 插孔，其钳口卡在被测线路上进行测量。

6.3 测量两电压之间的相位角

测 U2 滞后U1 的相位角时，将开关拨至参数 U1U2。测量过程中可随时顺时针旋转开关至参数U1各量限，测量U1输入电压，或逆时针旋转开关至参数U2各量限，测量 U2 输入电压。

注意：测相时电压输入插孔旁边符号U1、U2及钳形电流互感器红色“ * ”符号为相位同名端。

6.4 测量两电流之间的相位角

测 I2 滞后 I1 的相位角时，将开关拨至参数 I1I2。同样测量过程中可随时顺时针旋转开关至参数 I1 各最限，测量 I1 输入电流，或逆时针旋转开关至参数 I2 各量限，测量 I2 输入电流。

6.5 测量电压与电流之间的相位角

将电压从U1输入，用2# 测量钳将电流从 I2 输入，开关旋转至参数U1I2 位置，测量电流滞后电压的角度。测试过程中可随时顺时针旋转开关至参数 I2 各量限测量电流，或逆时针旋转开关至参数 U1 各量限测量电压。

也可将电压从 U2 输入，用1#  测量钳将电流从 I1 输入,开关旋转至参数 I1U2 位置,测量电压滞后电流的角度。同样测量过程中可随时旋转开关，测量 I1 或 U2 之值。

6.6 三相三线配电系统相序判别

旋转开关置U1U2位置。将三相三线系统的A相接入U1插孔，B相同时接入与U1对应的±插孔及与U2对应的±插孔，C相接入U2插孔。若此时测得相位值为300°左右，则被测系统为正相序；若测得相位为60°左右，则被测系统为负相序。

换一种测量方式，将A相接入U1插孔，B相同时接入与U1对应的±插孔及U2插孔，C相接入与U2对应的±插孔。这时若测得的相位值为120°，则为正相序；若测得的相位值为240°，则为负相序。

6.7 三相四线系统相序判别

旋转开关置U1U2位置。将A相接U1插孔，B相接U2插孔，零线同时接入两输入回路的±插孔。若相位显示为120°左右，则为正相序；若相位显示为240°左右，则为负相序。

6.8 感性、容性负载判别

旋转开关置U1I2位置。将负载电压接入U1输入端，负载电流经测量钳接入I2插孔。若相位显示在0°～90°范围，则被测负载为感性；若相位显示在270°～360°范围，则被测负载为容性。

7、显示屏角度选择

若需改变显示屏角度，可用手指按压显示屏上方的锁扣钮，并翻出显示屏，使其转到最适宜观察的角度。

8、电池更换

当仪表液晶屏上出现欠电指示符号时，说明电池电量不足，此时应更换电池。

更换电池时，必须断开输入信号，关闭电源。将后盖螺钉旋出，取下后盖后即可更换电池。

9、警告

（a）不得在输入被测电压时在表壳上拔插电压、电流测试线，不得用手触及输入插孔表面，以免触电！

（b）测量电压不得高于500V；

（c）仪表后盖未固定好时切勿使用；

（d）请勿随便改动、调整内部电路；

10、成套配置

（a）SMG2000B数字双钳相位伏安表：1块   （配橡胶防护套）

（b）使用说明书：1本

（c）配套钳形电流互感器

SMG2000B： 配圆头钳形电流互感器2 把

（d）电压测试线：1套（四根）

（e）铝合金箱：1个